产品需求文档

1. 文档控制

| 版本 | 日期 | 作者 | 修改描述 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-03-17 |  | 初始草案，基于ChemSafeX对标分析 |  |
| v1.0 | TBD | - | 冻结版本，用于启动研发 |  |

2. 产品概述

2.1 产品愿景

打造一款具备正交检测能力、支持实时战术组网的手持式化学检测仪，为一线应急人员提供零误报的态势感知能力。

2.2 目标用户与场景

- 核心用户：消防特勤、海关。

- 关键场景：

  - 未知泄漏源排查：需在强风、高干扰（柴油/香水）环境下快速锁定毒源。

  - 协同作战：小队成员分散作业，指挥官需实时查看全员位置及报警状态。

  - 日常训练：无实毒环境下模拟真实报警流程。

3. 功能需求

3.1 硬件

- 操作形式： 手持式/便携式，单手可持握，

- 按键3个：方向键+确认键+开关机键。

- 按键规则：按方向键从主界面/浓度趋势图界面（寻源模式）/地图显示界面（组队模式）轮流切换。在主界面，按中间确认键可进行检测模式/培训模式/日志查看的切换；

- 采样形式：内置式微型泵吸式

- 传感器： IMS（离子迁移谱）+ PID蓝牙模拟化学源功能：当设备检测到某个频率的蓝牙信号，仪器报警，并显示定义的化学毒气名称；根据蓝牙信号的强度，可搜寻污染源；

- 蓝牙模拟源组；

- 设备具备定位功能；

- 设备具备4G数据传输功能；

- 设备具备自组网、编组及队员状态共享：检测仪间可通过无线电信号实现自由组队，编队总数≥39，每编队人数上限≥10人，可实时查看队友位置、报警状态等信息，通信距离≥1km，检测仪应具备中继功能，实现数据接续传递；

- 检测仪具备防跌倒报警功能：使用人员在工作中如果跌倒，设备能够发出报警；

- 检测仪具备语音报警功能；

- 屏幕：液晶彩屏，尺寸≥3.5寸，不少于4个背景亮度级别可选；

- 电池：可充电锂电池；

3.2 检测仪用户界面与交互

- 开机主界面：参考GDA-L，电池电量显示

- 报警界面：红色闪烁背景 + 大字体的毒剂名称

- 气体浓度变化趋势视图：使用者根据浓度变化趋势判断气体浓度变化及搜寻污染源；

- 地图视图：地图显示、所有编组内设备的位置信息、状态信息显示

3.3 数据平台软件开发

3.3.1 实时事态感知界面

| 功能模块 | 功能点 | 详细描述 | 用户价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地图 | 实时人员定位 | 实时刷新所有在线设备的GPS/北斗坐标，显示队员头像、编号及状态（正常/报警/离线）。 | 实时掌握兵力分布，防止人员迷失或进入危险区。 |
| 设备状态监控 | 全维状态面板 | 实时显示每台设备的电池电量、传感器健康度、信号强度(RSSI)、当前模式（监测/训练/校准）。 | 提前预警设备故障或电量耗尽，确保持续作战能力。 |
|  | 分组管理 | 支持将设备逻辑划分为不同小队（如：侦察组、洗消组、指挥组），可按组查看状态或发送指令。 | 符合战术编制，便于分层指挥。 |
| 报警中心 | 多级报警推送 | 区分“预警”、“确认报警”、“紧急求救”等级别，通过声光、弹窗、多渠道即时推送给指挥官。 | 确保关键威胁不被遗漏，快速响应紧急情况。 |
|  | 报警详情钻取 | 点击报警点，可查看该设备的历史读数曲线、识别出的毒剂名称、置信度及建议防护措施。 | 快速研判威胁性质，制定处置方案。 |

3.3.2 通信与指挥控制

| 功能模块 | 功能点 | 详细描述 | 用户价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双向通信 | 文本指令下发 | 指挥官可向单台设备、指定小组或全网发送文本指令（如：“立即撤离”、“前往坐标XY”、“开启静默模式”）。 | 在嘈杂或需静默的环境中替代语音对讲，指令准确无误。 |
|  | 远程参数配置 | 远程修改设备参数（如：报警阈值、采样频率、屏幕亮度）。 | 极大提高运维效率，适应突发任务需求变化。 |

3.3.4 培训与模拟管理

| 功能模块 | 功能点 | 详细描述 | 用户价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景编辑 | 虚拟泄漏源设置 | 在地图上任意位置设置虚拟毒气泄漏点（类型、浓度、扩散速度、风向）。 | 无需真实毒剂，即可构建逼真的复杂事故场景。 |
| 训练监控 | 实时表现评估 | 实时监控学员是否按规程操作（如：是否佩戴防护、是否逆风撤离、是否及时报警），并自动打分。 | 量化训练效果，客观评价学员能力。 |
| 课程库管理 | 预设训练科目 | 内置多种标准训练剧本（如：地铁沙林袭击、工厂氯气泄漏），支持自定义保存和分享。 | 丰富训练内容，实现标准化教学。 |

3.3.5系统管理与维护

| 功能模块 | 功能点 | 详细描述 | 用户价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日志 | 全操作留痕 | 记录所有用户的登录、操作、指令下发、数据导出等行为日志，不可篡改。 | 满足审计合规要求，便于事故追责。 |

4. 环境与可靠性

- 防护等级：IP67 (防尘防水)，MIL-STD-810G (抗跌落1.5米)。

- 工作温度：-30°C 至 +55°C。

- 电磁兼容：符合EN 301 489标准，抗强电磁干扰。

- 数据加密：无线传输采用AES-256加密。

- 认证要求：必须通过CE、ATEX (Zone 1)、FCC认证。